## 簡易設計
■「一連動作テスト」簡易設計
SequentialTest
■処理概要
・「一連動作テスト」開始画面
1.機器一覧から機器を選択
2.接続モード、UserIndex, ConsentCode, SequenceNoを入力
3.「一連動作テスト」ボタンで「一連動作テスト」開始
・「一連動作テスト」実施中画面
1.機器、接続モード、UserIndex, ConsentCode, SequenceNoから、「一連動作テスト」に必要な各タスクを決定
2.実施状況のリストを表示
3.「一連動作テスト」をバックグランドで実行するサービスを起動する。 ※１で決定した、必要な各タスクの情報を渡す
4.「一連動作テスト」をバックグランドで実行するサービスから、各タスクの実施状況の更新通知を受けて、
実施状況のリスト表示を更新する。 ※フォアグランドの場合は、リアルタイムで更新。 バックグラウンド状態の場合は、resume時にまとめて更新。
5.データ取得の項目選択で、データ取得画面を起動
・「一連動作テスト」データ取得画面
1.CurrentTime,Battery,BloodPressure等の簡易結果をリスト表示する
2.BloodPressure,WeightScaleの項目選択で、詳細結果画面を起動する。
★UDS Onlyの場合は個人情報のみ表示。
・「一連動作テスト」データ取得詳細画面
1.CurrentTime,Battery,BloodPressure等の詳細結果をリスト表示する
・「一連動作テスト」をバックグランドで実行するサービス
1.「一連動作テスト」の各タスクを管理・順次実施するクラスのインスタンスを生成 ※必要な各タスクの情報を渡す
2.タスク開始要求
3.「一連動作テスト」の各タスクを管理・順次実施するクラスから、各タスクの実施状況の更新通知を受ける。
⇒本サービスの起動元(「一連動作テスト」実施中画面)に更新通知を伝える
★systemによりプロセスを強制停止させられた場合、自動再開できるようにする。
・「一連動作テスト」の各タスクを管理・順次実施するクラス
1.各タスクを順次実施する
2.各タスクから、実施状況の更新通知を受ける。
⇒次に行うタスクを実施、全タスク完了を判別する。
⇒本クラスの生成元に更新通知を伝える
・「一連動作テスト」の各タスク
・アドバタイズパケット解析
1.定期的にスキャンを行う。 ※alarmManagerで実現
2.アドバタイズパケットを受信したら、接続要否を判別
3.要接続と判別したら、タスク終了
⇒「一連動作テスト」の各タスクを管理・順次実施するクラスに、結果を通知
★要接続と判別するまで永続的に動作する
●機器、UserIndex,SequenceNoの情報が必要
▲通知する結果の内容：要接続の機器情報
・接続
1.機器に接続する。
2.「一連動作テスト」の各タスクを管理・順次実施するクラスに、接続結果を通知
★接続時のエラー
●機器の情報が必要
▲通知する結果の内容：接続成功・失敗要因
・CCCD書き込み
1.機器、接続モードから、必要となるCCCD書き込みを行う。
2.「一連動作テスト」の各タスクを管理・順次実施するクラスに、結果を通知
★必要となるserviceがサポートされていない場合のエラー
★characterstic読み書き時のエラー
●機器、接続モードの情報が必要
・認証
| 1.UserIndex, ConsentCodeを用いて、認証を行う。 | characterstic読み書きの通知リスナはbaseクラスでstaticで用意。
| 2.「一連動作テスト」の各タスクを管理・順次実施するクラスに、結果を通知 | 継承した各クラスで、自分が処理すべきcharactersticであるかを判別し、
| ★characterstic読み書き時のエラー、認証自体の結果 | 通知する。
●UserIndex, ConsentCodeの情報が必要
▲通知する結果の内容：認証成功or失敗、失敗要因
・データ取得
★CCCD書き込みにより、indicateで通知される
STP+の場合は、アプリ側から取得要求が必要？
★characterstic読み書き時のエラー
▲通知する結果の内容：取得データ、取得成功、失敗要因、全データ取得完了通知
・切断
★STP+の場合、アプリ側で切断する
STPの場合、機器側から切断される
▲通知する結果の内容：切断完了
スキャン中
(10秒)
スキャン中
(10秒)
スキャン中
(10秒)
・・・
(50秒)
(50秒)
(50秒)

## メモ
機器
血圧計
体組成計
接続モード
STP
STP+(全件転送)
STP+(差分転送)
UDS Only
タスク
アドバタイズパケット解析
接続
CCCD書き込み
認証
データ取得
切断
必要となるタスク
|  | STP | STP+(全件転送) | STP+(差分転送) | UDS Only
| 血圧計 | 接続 CCCD書き込み データ取得 切断 | アドバタイズパケット解析 接続 CCCD書き込み 認証 データ取得 切断 | アドバタイズパケット解析 接続 CCCD書き込み 認証 データ取得 切断 | 接続 CCCD書き込み 認証 データ取得 切断
| 体組成計 | 接続 CCCD書き込み データ取得 切断 | アドバタイズパケット解析 接続 CCCD書き込み 認証 データ取得 切断 | アドバタイズパケット解析 接続 CCCD書き込み 認証 データ取得 切断 | 接続 CCCD書き込み 認証 データ取得 切断
CCCD書き込み
|  | STP | STP+(全件転送) | STP+(差分転送) | UDS Only
| 血圧計 | CurrentTime Battery BloodPressure | CurrentTime Battery UserControlPoint Record Access Control Point BloodPressure | CurrentTime Battery UserControlPoint Record Access Control Point BloodPressure | UserControlPoint
| 体組成計 | CurrentTime Battery WeightScale Body Composition | CurrentTime Battery UserControlPoint Record Access Control Point WeightScale additional | CurrentTime Battery UserControlPoint Record Access Control Point WeightScale additional | UserControlPoint
クラス
| 「一連動作テスト」開始画面 |  | SequentialTestFragment
| 「一連動作テスト」実施中画面 |  | SequentialTestStateListFragment
| 「一連動作テスト」データ取得画面 |  | SequentialTestDataFragment
| 「一連動作テスト」データ取得詳細画面 |  | SequentialTestDataDetailFragment
| 「一連動作テスト」をバックグランドで実行するサービス |  | SequentialTestBackgroundService
| 「一連動作テスト」の各タスクを管理・順次実施するクラス |  | SequentialTaskManager
| 「一連動作テスト」の各タスク |  | SequentialTaskBase
| ・アドバタイズパケット解析 |  | SequentialTaskScan
| ・接続 |  | SequentialTaskConnect
| ・CCCD書き込み |  | SequentialTaskWriteCCCD |  | characterstic読み書き
| ・認証 |  | SequentialTaskAuthentication |  | characterstic読み書き
| ・データ取得 |  | SequentialTaskGetData |  | characterstic読み書き
| ・切断 |  | SequentialTaskDisconnect
データ解析
・CurrentTime
・Battery
・BloodPressure
・UserControlPoint
・WeightScale
・Body Composition
・WeightScale additional